66套在线管网水质监测仪表运维项目
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第一章  谈判函
因在线管网新增部分水质仪表运维需要，就66套在线管网水质监测仪表运维项目进行公开谈判采购，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的潜在供应商参加采购，现作如下要求：

一、采购项目名称

66套在线管网水质监测仪表运维项目 

采购方式

公开谈判
采购项目内容

采购范围：66套在线管网水质仪表（二参数，浊度、余氯）的每月运维服务，包括仪表清洗、校准、故障修复等。技术要求详见采购文件第四章。
	内容
	需求量
	单项控制价（元/套·月）
	暂估总控制价（元）

	在线管网水质仪表（二参数，浊度、余氯）每月运维服务
	66套
	625
	371250


成交供应商数量及份额：1家，100%。

服务期限：合同签订之日起9个月
验收方法和标准：由采购人组织人员每月对水质仪表运维情况进行查验，基本标准为仪表表面清洁，仪表数据运行稳定，仪表数据真实可靠，台账记录清晰完整，详细标准详见采购文件第四章。 
公告时间

自本公告发布之日起5个日历日
五、获取谈判文件时间、方式

凡有意参加采购者，请于自公告发布之日起至响应截止时间从舟山市自来水有限公司官网（http://www.zswater.com/jcms/）中的本项目采购公告页面下方附件栏自行下载获取谈判文件，公布信息视同送达所有潜在供应商，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六、项目控制价或最高限价

本项目为固定单价采购，本项目预控制价或最高限价为：37.125万元人民币（含人工费、交通、差旅、食宿、含税且含与本项目实施有关的所有费用），单项控制价为625元/套·月，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价，谈判后报价不得高于前一轮报价。

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。
七、响应人合格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不接受联合体招标；

4.响应人财务状况良好且依法纳税和缴纳社保。

5.供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

(3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本采购项目的采购代理机构；

(6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(8)被依法暂停或者取消响应资格；

(9)法律法规规定的其他情形。

6.项目班子全体人员均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。其中项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、联系电话。
7.提供近3年任一水质仪表运维方面的项目业绩，须提供合同复印件、验收报告等予以佐证。

8.技术条款偏离表不得出现负偏离

八、首次响应提交资料要求

1、提交响应文件截止时间：2025年12月17日9 时00分
2、提交响应文件要求：

按照以下目录整理成册后按照正本一份、副本二份、电子版文件1份进行装订、签署、盖章、密封，副本为正本的复印件，正副不一致，均以正本为准。每套文件必须清楚地标明“正本”、“副本”，采用活页装订的响应文件将被拒绝，未按规定密封的响应文件将被拒绝。所提交的电子版文件为正本盖章PDF格式扫描件，须在响应截止时间前以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，密码须打印在响应函中。
（一）、封面

（二）、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明

（三）、响应函

（四）、诚信承诺书

（五）、企业资信及项目管理机构配备

（六）、商务技术文件
（七）、商务条款偏离表

（八）、技术条款偏离表
（九）、报价单
（十）、最终报价单
（响应文件正本、副本必须在响应截止时间前由响应人代表当面递交至本谈判文件规定的地点，不接受邮寄等其它递交方式，响应文件电子版亦必须在响应截止时间前由响应人以加密压缩包形式发送至ZSLSZC@163.com邮箱，逾期送达的或者送达响应文件不全或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。）

在采购评审过程中，评审小组有可能要求报价单位出具由报价单位代表签字的书面说明或承诺，该说明或承诺应视为响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
开标时间：2025年12月17日9 时00分
开标地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）
谈判时间：日期同开标日期，具体时间以采购人现场通知为准
谈判地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼203室（门岗进来直行2层楼建筑内）
九、最后报价的提交

提交时间：待谈判后另行通知（一般为谈判结束后半小时内）
提交地点：同首次响应文件递交地点。

提交内容：最终报价单，谈判后报价高于前一轮报价的应予否决
十、联系方式
采购人联系地址： 舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号
联系人：乐工           联系电话：15257078584
邮箱：ZSLSZC@163.com

第二章  谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	项目名称
	66套在线管网水质监测仪表运维项目 

	2
	2.1
	项目地点
	舟山本岛

	3
	2.1
	项目规模
	66套在线水质仪表运维

	4
	2.1
	定价方式
	固定单价

	5
	2.1
	技术要求
	详见第一章

	6
	3.1
	采购范围
	详见第一章

	7
	3.2
	期限要求
	详见第一章 

	8
	4.1
	资金来源
	企业自筹

	9
	5.1
	响应人合格条件
	详见第一章 

	10
	5.2
	资格审查方式
	资格审查

	11
	13.1
	项目控制价或最高限价及项目报价方式
	1、本项目控制价或最高限价为：37.125万元（含人工费、交通、差旅、食宿、含税且含与本项目实施有关的所有费用）

2、通过询比方式确定项目报价，各单项单价报价和总价报价均不得超过限价。

	12
	14.1
	响应有效期
	30日历天（从首次响应截止之日算起）

	13
	15.1
	投标保证金
	/

	14
	5.1
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	15

	16.1
	响应人的替代方案
	不允许提交替代方案

	16
	17.1
	响应文件份数
	详见第一章 

	17
	18.1
	响应文件的构成
	详见第一章 

	18
	20.1
	首次响应文件提交地点及截止时间
	响应文件提交截至时间：2025年12月17日9 时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	19
	25.1
	开标
	时间：2025年12月17日9 时00分
提交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号舟山市自来水有限公司附楼二楼阅览室（门岗进来直行2层楼建筑内）

	20
	26.5
	成交候选人选取办法及评定标准
	综合评分法，内容详见响应须知26.7条

	21
	31.1
	履约保证金
	/

	22
	
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包

	23
	
	是否退还响应文件
	不退还


二、响应须知

（一）总则

1、定义

2、项目说明

3、采购范围及期限

4、资金来源

5、合格的响应人

6、踏勘现场

7、响应费用

（二）、谈判通知书

8、谈判通知书的组成

9、谈判通知书的澄清、修改和补充

（三）、响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、响应报价

14、响应有效期

15、响应保证金

16、响应人的替代方案

17、响应文件份数、签署

（四）响应文件的递交

18、响应文件的构成

19、响应文件的递交

20、响应文件递交的截止时间

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改或者撤回

23、保密

24、偏离
（五） 、开标和谈判
25、开标

26、谈判
27、响应文件的有效性

（六） 、合同的授予

28、合同授予标准

29、成交通知书

30、合同协议书的签订

31、履约担保

（一）总则

1、定义

1.1 “采购人”是指项目发包单位。

1.2 “响应人”是指参与项目采购的承包商。
1.3“成交人”是指参与项目采购且最后成交的承包商。

2、项目说明

2.1项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。
2.2项目通过谈判方式选定成交人。
3、项目采购范围及期限

3.1项目的采购范围详见本须知前附表第6项。
3.2项目的期限要求详见本须知前附表第7项。
4、资金来源
4.1项目资金来源详见投标须知前附表第8项。
5、合格的响应人
5.1响应人合格要求详见本须知前附表第9项。
5.2项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格响应人。

5.3响应人不得存在财产被接管或冻结的情况。
6、踏勘现场
6.1采购人将按本须知前附表第14项所述时间，组织响应人对项目现场及周围环境进行踏勘；如采购人不组织现场踏勘的，响应人可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被响应人利用的资料，采购人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、响应费用
7.1响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

   （二）谈判文件组成
8、谈判文件组成：
8.1谈判文件包括下列内容：
第一章 谈判函
第二章 谈判须知及谈判须知前附表
第三章 合同条款和合同文件格式
第四章 技术标准及要求

第五章 评标办法及标准

第六章 响应文件格式

8.2除8.1内容外，采购人在本须知规定的时间内以书面形式发布答疑澄清补充文件，均为谈判通知书的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。
8.3响应人获取谈判通知书后，应认真审阅谈判通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按谈判通知书件要求递交全部资料，或响应文件没有对谈判通知书做出实质性响应，其风险由响应人自行承担。

8.4响应人应当根据谈判通知书要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

9、谈判通知书的澄清、修改和补充
9.1提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判通知书进行必要的澄清、修改和补充。澄清、修改和补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止之日2日前，以书面形式通知所有接收采购文件的响应人。不足2日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9.2在谈判响应截至时间前，对谈判通知书的澄清或修改内容，均为谈判通知书的组成部分，对所有响应人有约束力。
（三）响应文件的编制
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文
10.2除项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、响应文件的组成。
11.1响应文件组成

11.1.1封面
11.1.2法定代表人证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
11.1.3响应函

11.1.4诚信承诺书
11.1.5企业资信及项目管理机构配备

营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/执业许可证等证明文件等（三选一）；

企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2024年年度财务资产负债表、利润表；
由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明。

注：响应函、法定代表人授权委托书等必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
项目成员表：均应有在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料。
项目负责人和技术负责人须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话。

提供近3年任一水质仪表运维方面的项目业绩，须提供合同复印件、验收报告等予以佐证。
承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。

（11）技术条款偏离表不得出现负偏离
11.1.6商务技术文件
证书
配备人员的技术职称、证书等

主要校准比对设备的比对证书

保障方案

维护方案
11.1.7 商务条款偏离表

11.1.8 技术条款偏离表
11.1.9 报价单

11.1.10 最终报价单
12、响应文件格式
12.1响应文件应包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应使用谈判通知书格式文本制作响应文件。未提供响应文件标准格式的，由响应人自行编写。
13、响应报价
13.1本项目的报价采用本须知前附表第11项所规定方式。
13.2响应人依据本须知前附表第20项中规定的办法确定成交候选人。

13.3合同的成交价：响应人报价不得高于项目控制价或最高限价，成交价以成交通知书为准。
13.4响应人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、响应有效期
14.1响应有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。
15、响应保证金
15.1本项目无响应保证金
16、响应人的替代方案
16.1 本项目不允许提交替代方案
17、响应文件份数、签署
17.1 响应人制作响应文件份数见前附表第 16 项。
17.2响应文件封面、响应函及谈判通知书规定的其他指定位置均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。
（四）响应文件的递交
18、响应文件的构成
18.1响应文件的构成应符合本须知前附表第17项的规定要求。
19、响应文件的递交
19.1响应人应按本须知前附表要求，于响应截止时间前提交响应文件。采购人或代理机构应有专人负责接收响应文件。

20、响应文件递交的截止时间
20.1响应文件的截止时间见本须知前附表第18项规定。
20.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。
21、迟交的响应文件

21.1响应截止时间后，采购人或代理机构应当拒收响应文件。

22、响应文件的补充、修改或者撤回

22.1响应人在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以补充、修改、撤回响应文件。补充、修改的内容应当按照谈判通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分；截止时间后，响应人撤回响应文件的，其响应保证金将不予退回。

23、保密

23.1除了供应商为询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其从事本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行响应必不可少的范围内。

23.2采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

24、偏离

任何与采购文件的偏离，都必须在商务或技术偏离表中逐条逐项如实填写，否则采购人将认为供应商完全响应采购文件的要求。如采购文件中有表述不清或前后矛盾者，供应商应在采购文件要求的澄清阶段提出，否则按采购人的解释为准。

（五）开标和谈判
25、开标
25.1采购人或代理机构按本须知前附表第19项所规定的时间和地点组织开标，所有响应人携带有效身份证明参加。
25.2 参加开标会议的响应人必须有法定代表人或委托代理人到场并随身携带本人身份证（原件及复印件）、法定代表人证书，委托代理人应随身携带参加开标会议的授权委托书（原件）；参加开标会议的人员未准时出席或携带资料不符合要求的，视作自动放弃投标处理。（委托代理人必须是投标企业的在岗人员且与其他响应人无任何项目业务关系，如被查实委托代理人非本企业职工或委托代理人与其他响应人在开标截止时间前一个月内有劳务或项目承包关系，采购人将视其有串标、挂靠嫌疑而取消其成交资格。）
25.3开标程序：
（1）开标由采购人或其委托的招标代理机构按谈判通知书规定的地点、时间按时组织开标。
（2）开标由采购人或其委托的招标代理机构主持。主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交响应文件的响应人名单、开标纪律等注意事项，核验响应人代表身份。

（3）工作人员提请响应人代表查验响应文件密封情况。

（4）工作人员当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订、包装、密封要求的响应文件，由现场工作人员退还响应人。
（5）工作人员核验响应人法定代表人或委托代理人身份，并当场签字确认。核验不通过的响应文件，由现场工作人员退还响应人。

（6）开标会议结束。

26、谈判
26.1 组建谈判小组

本项目谈判小组由采购人代表和相关专业专家共3人组成。 

26.2 谈判程序

26.2.1 资格审查基本要求

详见11.1.5
26.2.2下表审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格
	审查内容

	（1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的；

	（2）响应文件的组成不符合采购文件要求；

	（3）响应文件签字、盖章不齐全完整；

	（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

	（5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

	（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	（7）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

	（8）报价具有选择性的；

	（9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

	（10）响应文件不符合法律、法规规定的。


26.3、谈判小组对响应文件进行资格审查。
26.4、谈判小组将对资格审查通过的响应人的其他响应文件内容进行核对，审查其是否实质性满足谈判文件的要求，如有疑问，将对响应人进行询标，响应人要向谈判小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

26.5、响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容 的，谈判小组有权对该响应文件作出不利于响应人的评判。

26.6、资格审查结束后，主持人宣布资格无效响应人名称及理由，对通过资格审查的响应人按响应文件提交的时间先后顺序组织谈判，从通过资格审查的响应人中按提交响应文件最晚的响应人首先开始谈判。
26.7、谈判内容及过程
谈判小组对响应人的商务技术部分进行打分，评审办法详见第五章，谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就成交价、技术和服务等认为需要谈判的内容进行至少一轮谈判。

26.8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内提交最后一次不得更改的最终报价。谈判后报价高于前一轮报价的应予否决。
26.9、谈判小组按照本须知26.7款和26.8款的成交候选人选取办法及评定标准，提出不超过3名成交候选人，并编写评审报告，同时将评审报告送采购人确认，采购人确认后3日内在原公告处发布候选人公示（如通过资格审查的有效响应人不足3家的将不发布候选人公告），公示期满后采购人履行成交结果公告程序，原则上以排名第一的成交候选人为成交人。

26.10、响应异常处理原则
（1）公开谈判采购，递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商只有1家时，由谈判小组根据潜在供应商资质资格、业绩、以往履约表现等综合论证是否可转为与其直接采购，并编写评审报告。如需重新采购，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

（2）邀请谈判采购，递交响应文件的供应商不足2 家或符合资格审查要求的供应商只有1家时，应终止本次谈判活动，由谈判小组重新审视谈判文件的资质资格设定等条件，排除限制条款后再次发布。

26.11、采购项目废标

（1）在评审过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，并作出书面报告。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了最高限价；

3）因重大变故，采购任务取消的。

（2）项目废标后，采购人将依法重新组织采购。

26.12、瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

26.13其他说明
26.13.1价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

26.13.2澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.13.3错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

26.13.4容错机制

本项目建立一定的容错机制，供应商因工作疏忽导致下列情形的，在评审规定的时限（30分钟）内，按照评审委员会要求进行澄清后，由评审委员会作出进一步认定：

（1）响应文件中的供应商名称与营业执照、资质证书的公司名称不一致。

（2）报价有算术错误。

（3）响应文件中可辨别部分主要内容的图片材料或文字模糊，或相关证明材料错放位置。

（4）响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。

（5）对于非关键性技术指标，响应文件前后描述不一致，且谈判文件中对前后不一致的情况无具体评审办法的。

（6）除上述情形之外，评审委员会认为需要供应商做出必要澄清且符合法律法规要求的其他事项。
 27、响应文件的有效性
27.1 开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件：

27.1.1 开标时响应人的法定代表人或委托代理人无法提供合法、有效的证件（原件） 的。

27.1.2 未按照谈判文件的要求缴纳投标保证金；

27.1.3 响应工期超过谈判文件工期要求的或响应函未明确响应工期的；

27.1.4 不满足谈判文件中提出的项目质量标准要求的或响应函中未明确工程 质量标准（等级）的；

27.1.5 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的， 或者响应文件中经修正的内容字 迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

27.1.6 谈判小组认为存在串标、挂靠嫌疑的；

27.1.7 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（六）合同的授予
28、合同授予标准
28.1项目的合同将授予确定的成交人。
29、成交通知书
29.1采购人应在确定成交人之日起3日内向成交人发出成交通知书，并将成交结果通知所有未成交的响应人。
30、合同协议书的签订
30.1采购人与成交人应于成交通知书发出之日起30日内订立合同，因成交人原因，未能在上述时间内签订合同的，视作成交人放弃成交。
30.2成交人如不按本响应须知第30.1款的规定与采购人订立合同，则采购人可废除授标，投标保证金不予退还。
30.3成交人应当按照合同约定履行义务，不得将成交项目转让（转包）给他人。

30.4 采购人不得向成交人提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件实质性内容的合同文本。

30.5采购文件、响应文件、评审过程中响应人在询标时作出的承诺及其澄清文件，成交通知书等，均为合同的组成部分。

30.6成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚响应保证金并取消成交资格。在此情况下，采购人可将成交权授予评审小组推荐的第2名成交供应商，以此类推或重新采购，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.7采购人对成交结果不负责解释，不向响应人解释落标原因及退还投响应文件。
31、履约担保

31.1合同协议书签署后10天内，成交人应按本须知前附表第22项规定的金额向采购人提交履约保担保（履约担保不得超过成交合同金额的10%）。

 31.2若成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第三章  合同条款和合同文件格式  

技术服务合同
委托方（甲方）：【浙江蓝水环境科技有限公司】
住所地：【浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号辅楼 】
法定代表人：【  段建锋        】
项目联系人：【叶方军】
联系方式：【13857239320】
通讯地址：【浙江省舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号辅楼】
电话：【              】
传真：【             】
电子信箱：【             】
受托方（乙方）：【                】
住所地：【             】
法定代表人：【              】
项目联系人：【             】
联系方式：【            】
通讯地址：【            】
电话：【              】
传真：【                】
电子信箱：【              】
本合同甲方委托乙方就【66套在线管网水质监测仪表运维】项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1．技术服务的目标：确保甲方所属的66套水质仪表（具体清单见附件一《仪表清单》）持续稳定、准确地运行，输出数据符合甲方的相关标准，满足甲方的监测与监管需求。
2．技术服务的内容：
（1）定期巡检：对每套仪表每月进行不少于1次的现场巡检，检查仪表运行状态、试剂余量、管路清洁等；
（2）日常维护：包括但不限于清洗传感器、更换消耗性试剂、易损件及预处理滤芯，保证设备清洁；非常规耗材（水质仪表所需试剂，维修需要更换的配件等）由甲方提供。
（3）校准与验证：按甲方或制造商要求，对仪表进行定期校准，并出具校准记录；每月进行一次手工比对验证，确保数据准确性；
（4）故障维修：接到甲方故障通知后，按2小时内（小岛除外）内响应并处理，12小时内告知处理结果。包括故障诊断、零部件更换及系统恢复；非常规耗材（水质仪表所需试剂，维修需要更换的配件等）由甲方提供。
（5）数据记录与报告：每次服务后出具运维报告，每月5日前提交上月的运维总结与分析报告。
3．技术服务的方式：现场服务与远程技术支持相结合。乙方建立7x24小时响应机制，提供远程故障诊断，必要2小时内派遣技术人员赴现场处理。
第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1．技术服务地点：甲方指定的各仪表站点（具体地点见附件一）。
2．技术服务期限：自【    年   月   日】起至【    年   月                  日】止，共计【9】个月。
3．技术服务进度：乙方应在每月最后一个工作日完成计划内全部工作，向甲方提交当月巡检与下月维护计划。
4．技术服务质量要求：
（1）仪表数据有效性：≥95%；
（2）仪表数据准确度：与标准方法比对，误差要求如下
总（余）氯值误差值：±0.1 mg/L，

浊度值误差值：±0.1NTU（实际值≤1NTU）；
（3）故障修复率：≥98%；

5．技术服务质量期限要求：乙方对本合同项下全部技术服务内容提供【12】个月的质量保证期。对维修、更换的部件，自维修或更换完成之日起重新计算【12】个月质保期。
第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1．提供技术资料：
（1）【无】

（2）【无】

（3）【无】 

（4）【无】
2．提供工作条件：
（1）提供运维人员进入仪表站点的必要通行便利 

（2）提供稳定的220V电源及必要的作业空间 

（3）【无】 

（4）【无】
3．其他：甲方应及时审核乙方提交的运维计划与报告，并在【5】个工作日内反馈意见。
4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：在本合同生效后【5】个工作日内以电子或书面方式提供。
第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1．单套仪表每月暂估技术服务费用为人民币【             】元（小写：¥【            】） ，税率为【     】，不含税价为【     】元，税金为【     】元
66套仪表每月暂估技术服务费用为人民币【             】元（小写：¥【            】），税率为【     】，不含税价为【     】元，税金为【     】元
全年66套仪表技术服务费暂估总额为：人民币【             】元（小写：¥【            】），税率为【     】，不含税价为【     】元，税金为【     】元

以上费用已包含人工、耗材、备件、交通等为完成本合同全部内容所需的一切费用。

每月支付金额按考核后实际费用支付。合同总价为每月全额支付的暂估费用，与最终实际结算费用不完全一致。
2．技术服务费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

评判与费用比例如下表所示，具体扣分标准见附件2

	评判
	费用

	扣分1-5分
	全额支付当月费用

	扣分6-20分
	直接按此条扣除，累计扣分5分为基准，每多扣1分,扣除当月费用的1%

	扣分20分以上
	直接按此条扣除，累计扣除20分以上，不予支付当期费用


乙方需在扣分后2日内对扣分内容进行整改，直至甲方验收通过才可开具增值税专用发票。
甲方以实际评判情况按月进行支付。支付前乙方须提供增值税专用发票。
乙方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：【             】
地址：【               】
账号：【               】
第五条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在【5】日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：
1．因国家或地方环保政策、技术标准发生重大变化，导致原服务内容需调整的；
2．因不可抗力导致原服务计划无法执行的；
3．【无】
4．【无】
第六条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1．乙方完成技术服务工作的形式：提交每次服务的《运维工单》、《月度运维总结报告》及《年度最终验收报告》。
2．技术服务工作成果的验收标准：以本合同第二条第四款约定的“技术服务质量要求”为验收标准。
3．技术服务工作成果的验收方法：甲方根据乙方提交的报告、甲方日常抽查记录及数据平台监控结果进行综合验收。
4．验收的时间和地点：月度验收在每月结束后【10】个工作日内进行上月评审；最终验收在合同期限届满后【15】个工作日内于甲方指定地点进行。
第七条：双方确定：
1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。
第八条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1．甲方违反本合同第四条约定，应当每逾期支付一日，按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。
2．乙方违反本合同第二条约定，未按时完成巡检、维护或故障修复，应当每延迟一日，向甲方支付人民币【500】元违约金，延迟超过【5】日的，甲方有权委托第三方处理，所产生费用由乙方承担。

第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定【叶方军】为甲方项目联系人，乙方指定【               】为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1．负责日常工作的协调、沟通与传达；
2．负责对接并安排具体的运维工作事宜；
3．负责双方往来文件的签收与确认。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1．发生不可抗力；
2．乙方连续两个月或累计三个月未能达到本合同约定的主要技术服务质量要求，经甲方书面催告后【15】日内仍未改善的；
3．甲方根据本合同第九条约定行使单方解除权的。
第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第【2】种方式处理：
1．提交【 】仲裁委员会仲裁；
2．依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十二条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1．“数据有效性”：指实际正常运行时间与规定运行时间的百分比。
2．“故障修复”：指仪表恢复正常测量功能，且数据准确性符合要求。
3．“响应时间”：自甲方通过电话或书面通知乙方故障起，至乙方技术人员开始进行远程或现场处理的时间。
4．【无】
5．【无】
第十三条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，【均】为本合同的组成部分：
1．技术背景资料：【无】；
2．可行性论证报告：【无】；
3．技术评价报告：【无】；
4．技术标准和规范：【无】
5．原始设计和工艺文件：【无】；
6．其他：附件一《66套管网在线水质仪表清单》、附件二《运维服务内容与考核标准》。
第十四条：双方约定本合同其他相关事项为：
1. 乙方应为其派往甲方现场的服务人员购买足额的人身意外伤害保险，并对因其自身原因造成的任何财产损失承担责任。
2. 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

3.如果在合同执行期间，甲方增加或减少需维护的仪表数量，合同价按成交单价进行调整。
第十五条：本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。
第十七条：本合同经双方签字盖章后生效。
附件1

66套管网在线水质仪表清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	设备具体地址
	所属工作区域

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	锦翠苑
	管网（定海）

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	虹锦佳园
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	定海东岚晓苑
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	定海紫云晓苑
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	定海春来晓园小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	定海周家塘安置小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	定海未来社区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	藤坑湾
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	东湾廊熹
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	碧水蓝天三期
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	虹桥（大）
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	檀香新村
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	绿城玉兰花园
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	海鸿新村
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	阳光新境
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	海山花园
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	蟠洋山路116号
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	城市新境
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	弘生世纪城南区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	盐仓街道富都花苑
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	金塘晓微园
	管网（金塘）

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	金塘甬丰小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	金地峰范
	管网（临城）

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	晓风印月
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	临城微风之晨
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	临城荷花安置小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	临城盛世名邸小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	临城荷风晓庐小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	长峙岛山门拆迁安置小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	临城凌波秋月
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	临城锦上府
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	铂悦溪湖
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	海州华府
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	恒大晶筑城
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	桂花城
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	邦泰城（左边的泵房）
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	中央花城
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	绿岛华府
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	高云佳苑
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	洞岙
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	都会之光
	管网（岛北）

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	马岙北海小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	兴泉华府
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	狭门小
	管网（岑港）

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	琪鲁家园
	管网（普陀）

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	海珍苑
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	舵岙花苑
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	福邸雅居
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	银亿海悦庭A区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	君悦澜湾
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	海底输水无负压泵站
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	南沙无负压泵站
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	自在铂遇大厦
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	山悦雅庭一期
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	山悦雅庭二期
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	杉杉观云大厦
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	凤凰城三期
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	蒲东安置小区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	普陀海樾门第
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	东港星悦府
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	朱家尖建邦景园
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	御海庄园
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	普陀未来社区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	塘头室内
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	浦湾一区
	

	
	两参数（浊度、余氯）
	匹磁
	MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283
	莲花公寓
	


附加2

运维服务内容
运维服务内容包括但不限于以下内容，须确保在线水质仪表正常运行。
1、现场数据比对 （每次进行现场维护时）
（1）到现场后，记录在线仪表显示读数； 
（2）采集水样，用便携式仪表分别测量水中浊度、余氯，并作记录； 
（3）仪器维护保养之前开启保持输出模式，仪器维护保养结束后恢复正常模式； 
（4）冲洗进水管、出口管； 
（5）进行仪器的维护保养和校准； 
（6）仪器外观擦拭干净； 
（7）仪器维护保养后，调整合适出水量，仪器进入正常运行。
2、浊度仪分析仪：
需进行每一个月维护：
将放水阀门打开以后清洗管路系统，如果没有放水阀门可以将浊度仪进水管接口处拧下放水；
切断通过浊度计本体的试样液流。
从本体上拆下首部总成及气泡捕集器罩盖。垂直提起气泡捕集器把它拆下，把它放在一旁单独清洗。
从浊度仪本体底部拧下塞堵，使本体排液。
重新装上排液塞堵，灌入本体清洗溶液直到溢水口高度。该清洗溶液可以含有稀释氯溶液（在3.78升水中放入25毫升家用漂白液）或一种诸如Liqui-nox的试验室用清洁剂（在1升水中放入1亳升的清洁剂）。
使用一把软毛刷子清洗本体内各个表面。
再次拧下排液塞堵，并用经超滤过的去离子水彻底冲洗浊度计本体。清洗并重新安装塞堵。
完成维养后，填写维养表并贴于靠近仪表的醒目位置。 
每三月维护：
（1）每三个月用对仪器进行校准。 
（2）对仪器进行流量检查。
非定时维护：
浊度仪出现故障如：固定的、错误的测量值，测得读数不对、测量值波动大等问题。
3、总（余）氯分析仪：
需进行每一个月维护：
更换试剂：总（余）氯分析使用到的两种试剂安装在分析仪的液路模块中，并且每个月进行更新。
清洗色度计室：将一个木质或纸质柄的棉花签插入开口，并以温和的擦洗方式上下移动棉签，清洗色度计室的内表面。
对仪器进行流量检查。
对仪器进行清洗维护。
完成维养后，填写维养表并贴于靠近仪表的醒目位置。 
每三月维护：
（1）对仪器进行校准。
（2）对仪器进行流量检查。
非定时维护：
总（余）氯分析仪出现故障如：读数偏差较大、测量值波动大，探头报警等问题。
4、维护标准
	序号
	内容
	对比准确性标准

	1
	管网总（余）氯值
	±0.1 mg/L

	2
	管网浊度值
	±0.1NTU（实际值≤1NTU）


其他

按计划进行的维护保养外，响应人在收到招标人有关仪表故障的通知后，应在2小时内赶到现场（小岛除外），并在12小时内告知处理结果。
响应人提供7*24小时技术支持，可通过电话对采购人的问题提供解决方案。若不能通过电话解决故障问题，应派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。
响应人需根据实际情况进行记录并形成记录台账，记录内容应真实、可信，并于每月5日前交付上月的记录台账。
考核规则
考核频次与范围：每月进行考核，考核维保范围内的在线水质仪表。
考核方式与内容：检查仪表现场情况、仪表历史及现场数据情况、仪表的所有相关台账等，具体扣分内容见下表
	序号
	内容
	分值

	1
	仪表有明显卫生问题，擦拭检查时有明显灰尘，影响整体美观，每次检查发现一台
	扣2分

	2
	仪表未按计划或及时更换耗材配件，每发现一台
	扣3分

	3
	关于仪表的计划、维护、比对、校准等台账的记录缺失或与实际情况不符，每发现一处
	扣3分

	4
	48小时内对已知的仪表故障未进行处理或未有处理后的反馈，每发现一台
	扣3分

	5
	未及时更换仪表试剂，导致仪表数据异常，每发现一台
	扣5分

	6
	仪表未达到考核的准确性标准，每发现一台基础扣分为2分，误差值每高于允许误差上限的绝对值20%多扣1分，最高扣5分
	扣2-5分

	7
	未进行仪表维保工作，每发现一台
	扣5分


第四章  技术要求和考核规则
需要运维的两参数（浊度、余氯）水质仪表数量总共为66套，品牌为匹磁，型号为MC7687+TU8525+TU910+CL3436+SZ283，运维技术支持内容包括但不限于以下内容，按需求而更新，须确保在线水质仪表正常运行。
1、现场数据比对 （每次进行现场维护时）
（1）到现场后，记录在线仪表显示读数； 
（2）采集水样，用便携式仪表分别测量水中浊度、余氯，并作记录； 
（3）仪器维护保养之前开启保持输出模式，仪器维护保养结束后恢复正常模式； 
（4）冲洗进水管、出口管； 
（5）进行仪器的维护保养和校准； 
（6）仪器外观擦拭干净； 
（7）仪器维护保养后，调整合适出水量，仪器进入正常运行。
2、浊度仪分析仪：
需进行每一个月维护：
将放水阀门打开以后清洗管路系统，如果没有放水阀门可以将浊度仪进水管接口处拧下放水；
切断通过浊度计本体的试样液流。
从本体上拆下首部总成及气泡捕集器罩盖。垂直提起气泡捕集器把它拆下，把它放在一旁单独清洗。
从浊度仪本体底部拧下塞堵，使本体排液。
重新装上排液塞堵，灌入本体清洗溶液直到溢水口高度。该清洗溶液可以含有稀释氯溶液（在3.78升水中放入25毫升家用漂白液）或一种诸如Liqui-nox的试验室用清洁剂（在1升水中放入1亳升的清洁剂）。
使用一把软毛刷子清洗本体内各个表面。
再次拧下排液塞堵，并用经超滤过的去离子水彻底冲洗浊度计本体。清洗并重新安装塞堵。
完成维养后，填写维养表并贴于靠近仪表的醒目位置。 
每三月维护：
（1）每三个月用对仪器进行校准。 
（2）对仪器进行流量检查。
非定时维护：
浊度仪出现故障如：固定的、错误的测量值，测得读数不对、测量值波动大等问题。
3、总（余）氯分析仪：
需进行每一个月维护：
更换试剂：总（余）氯分析使用到的两种试剂安装在分析仪的液路模块中，并且每个月进行更新。
清洗色度计室：将一个木质或纸质柄的棉花签插入开口，并以温和的擦洗方式上下移动棉签，清洗色度计室的内表面。
对仪器进行流量检查。
对仪器进行清洗维护。
完成维养后，填写维养表并贴于靠近仪表的醒目位置。 
每三月维护：
（1）对仪器进行校准。
（2）对仪器进行流量检查。
非定时维护：
总（余）氯分析仪出现故障如：读数偏差较大、测量值波动大，探头报警等问题。

4、维护标准
	序号
	内容
	对比准确性标准

	1
	管网总（余）氯值
	±0.1 mg/L

	2
	管网浊度值
	±0.1NTU（实际值≤1NTU）


其他

按计划进行的维护保养外，响应人在收到招标人有关仪表故障的通知后，应在2小时内赶到现场（小岛除外），并在12小时内告知处理结果。
响应人提供7*24小时技术支持，可通过电话对采购人的问题提供解决方案。若不能通过电话解决故障问题，应派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。
响应人需根据实际情况进行记录并形成记录台账，记录内容应真实、可信，并于每月5日前交付上月的记录台账。
考核规则
考核频次与范围：每月进行考核，考核维保范围内的在线水质仪表。
考核方式与内容：检查仪表现场情况、仪表历史及现场数据情况、仪表的所有相关台账等，具体扣分内容见下表
	序号
	内容
	分值

	1
	仪表有明显卫生问题，擦拭检查时有明显灰尘，影响整体美观，每次检查发现一台
	扣2分

	2
	仪表未按计划或及时更换耗材配件，每发现一台
	扣3分

	3
	关于仪表的计划、维护、比对、校准等台账的记录缺失或与实际情况不符，每发现一处
	扣3分

	4
	48小时内对已知的仪表故障未进行处理或未有处理后的反馈，每发现一台
	扣3分

	5
	未及时更换仪表试剂，导致仪表数据异常，每发现一台
	扣5分

	6
	仪表未达到考核的准确性标准，每发现一台基础扣分为2分，误差值每高于允许误差上限的绝对值20%多扣1分，最高扣5分
	扣2-5分

	7
	未进行仪表维保工作，每发现一台
	扣5分


 评标办法及标准
一、总则

1.为保证采购“公开、公平、公正”，根据相关法律法规的规定，结合本项目的特点，制定本评标办法。

2.本评标办法仅适用于本次招标。解释权归采购人所有。

二、评标办法

1.评标的依据是采购文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件。

2.本次采购采用综合评估法。是指在最大限度地满足采购文件实质要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。
3.询比小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询比小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、中标候选人的选取

询比小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章要求进行综合评分，按综合评分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，按商务技术评分高低确定先后顺序；技术评分也相同的则通过谈判方式确定顺序。

采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人。若本项目的排名第一的成交候选人出现放弃成交、因不可抗力而无法履行合同、经核实存在影响履约的违法违规行为等情况，采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。

在合同履约过程中，成交人因自身原因或不可抗力原因导致无法完成履约连续超过30日（含30日），采购人可与排名第2名成交候选人签订采购合同，以此类推。因成交人自身原因导致无法履约，并保留追究相关赔偿责任的权利。因不可抗力原因导致无法履约的，双方协商解除合同。
四、中标人选取依据

询比小组根据综合评估分得分排序，推荐前3名成交候选人，经采购人确认后确定成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

五、综合评估分计分方法

评标基准价=全部有效投标人中最低响应报价

1.在评分时，各投标方响应报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2.响应报价等于评标基准价时，得满分

报价得分=(评标基准价／响应报价)×50。
询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

评审专家打分准确到小数点后二位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价部分得分

六、评分表

	评标指标
	投标报价
	商务部分
	技术部分
	合计

	权重（%）
	50
	10
	40
	100


评标内容及标准 

	分类
	评审内容
	评分标准
	分值

	商务（10分）


	证书
	具有在有效期内的认证范围包含在线水质仪表维护相关内容的IS0901质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体糸认证证书、售后服务管理体系认证证书,诚信管理体系认证等，有一个得2分，最多得10分。注：1、以上认证必须经开标当天“全国认证认可信息公共服务平台”查询证书状态为“有效””；2、响应文件中提供证明材料复印件加盖公章。
	10

	技术（40分）
	人员的配备
	项目负责人具有水质分析类高级工程师及以上技术职称的得4分，具有水质分析类中级工程师职称的得2分，不重复计分。

响应人设立的专业运维维修团队中，具有自动监控运行工证书并在有效期内的合格运维工程师，每有一人得2分。

本项最高得14分。
注：须提供拟派人员身份证、相应证书复印件、其他相关证明材料及近3个月社保缴费证明复印件。
	14



	
	校准比对设备
	为保障运维质量，确保仪表数值的准确性，要求响应人必须配备具有HACH或Thermo Fisher或Xylem等行业权威性品牌的便携式检测仪(浊度、余氯、PH等),同时为核验仪表的精准度，其中至少有1套获得市级以上检验机构出具的校准证书。满足得3分，否则不得分。
注：1、便携式检测仪拥有人须为响应人，并提供相关证明如购置合同、发票、财务报销凭证等；2、校准证书须在有效期内，否则不得分
	3

	
	保障方案
	根据各响应人提供的故障响应修复时间、车辆和服务人员配备情况、便捷性情况等方面进行综合评议，由评委酌情打分。在0-11分之间打分。满分11分。

注：1、响应文件中须提供相关证明材料。
	11

	
	维护方案
	根据响应人所提供的整体方案(维护方案及项目管理制度),在方案中对运维技术培训、 服务保障措施、应急处理措施等、内部管理制度、质控管理等方面，由评审委员对其科学性、针对性、可行性进行横向对比综合评分，在0-12分之间打分。满分12分。
	12

	投标报价（50分）
	有效投标报价等于基准价得50分，评标基准价=全部有效投标报价总价中最低评审价；

1在评分时，各投标方投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标评标价等于评标基准价时，得满分;

3、报价得分=(评标基准价／响应报价)×50。
	50


第六章  响应文件格式
目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
三、响应函
四、诚信承诺书

五、企业资信及项目管理机构配备

六、商务技术文件
七、商务条款偏离表
八、技术条款偏离表
九、报价单
十、最终报价单
封面

谈判响应文件

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 
日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书及其在投标单位近3个月内任意一个月社保参保证明
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　
单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　
单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　
地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　
系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。
特此证明。
	（附法定代表人身份证明正反面复印件）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）
日　期：　　　年　　月　　日　
授权委托书
本授权委托书声明：我      （姓名）系      （响应人名称）的法定代表人，现委托     （单位名称）        的     
 （姓名）为我公司代理人，身份证号码             。以本公司的名义参加             （采购人）          项目的谈判响应活动。代理人在响应、开标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       性别：       年龄：    
部门：         职务：    
响应单位：       （盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：           
说明：请响应人根据实际情况选择保留《法人代表身份证明》或者《授权委托书》中的一个，另一个删除即可。
	（附授权代表身份证明正反面复印件）




三、响应函
致：       　　（采购人名称）
1、根据你方　　　   　　　　　　　谈判通知书，经踏勘项目现场和研究上述谈判通知书的响应须知、合同条款、技术标准及要求和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本项目交易的全部情况。我方承诺愿以采购人提供的技术标准及要求、采购范围内全部内容作为我方响应报价。我方承诺愿以不高于采购人提供的项目控制价或最高限价的响应报价，并按上述谈判文件、合同条款、技术标准及要求等条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核谈判通知书谈判通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保项目质量达到　　　　　　　　等级并移交全部项目。
4、如果我方成交，我方将按照谈判通知书要求递交履约担保。
5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。
6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
7、我方数额为人民币（大写）         元的投标保证金已递交。 

8、响应文件电子版已发送至ZSLSZC@163.com邮箱，压缩包密码为            。 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）
邮政编码：                                                
电    话：                                                
传    真：　　　　                                        
开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日
四、诚信承诺书

诚信承诺书
采购单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （项目名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、企业资信及项目管理机构配备

营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/执业许可证等证明文件等（三选一）； 

企业、项目负责人经营行为:未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2024年年度财务资产负债表、利润表。
由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

承诺不具备如下情况：
1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2)进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；

3)与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5)为本采购项目的采购代理机构；

6)与本采购项目的采购人或采购代理机构同为一个法定代表人；

7)与本采购项目的采购人或采购代理机构存在控股或参股关系；

8)被依法暂停或者取消响应资格；

9)法律法规规定的其他情形。
项目成员表
	姓名
	职称
	项目分工
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


均应提供在响应单位的社保证明（连续近3个月）。如因故无法提供社保证明，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料

其中项目负责人和技术负责人还须提供职称或职业资格证书复印件、身份证复印件、本单位连续近3个月社保参保证明、联系电话。

提供近3年任一水质仪表运行维护方面的项目业绩，须提供合同复印件、验收报告等佐证。

六、商务技术文件
商务、技术评分要求提供的对应资料要求
1、证书
2、配备人员的技术职称、证书等

3、主要校准比对设备的比对证书

4、保障方案
5、维护方案
七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：
	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有商务条款均无偏离，上表中注明“所有商务条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在商务条款偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

八、技术条款偏离表
技术条款偏离表

项目名称：

	条目号
	条款要求
	响应情况
	偏离情况
	偏离描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、根据谈判文件相关章节填写本表，对不满足要求项需列出偏离。

2、此表为格式表，各供应商可根据情况调整。

3、如所有技术条款均无偏离，上表中注明“所有技术条款均无偏离”即可， 无需逐条填写。

4、在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在技术偏离表中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

九、报价单
报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	分项名称
	分项特性
	单位
	数量
	含税单价(（元/套·月）) 
	含税总价(元) 
	税率

	在线管网水质仪表（二参数，浊度、余氯）每月运维服务
	
	套
	66
	
	
	%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
十、最终报价单

最终报价一览表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

	分项名称
	分项特性
	单位
	数量
	含税单价(元) 
	含税总价(元) 
	税率

	
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	税额
	人民币 ：元，大写：整。

	总价
	人民币(含税%） ：元，大写：整。
人民币（不含税） ：元，大写：整。


1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

4、本表由响应人代表将盖章版带至谈判现场，并由响应人代表现场填写谈判后价格并在本谈判文件约定的最后报价提交时间前提交，方能生效，逾期提供或未盖章的视为无效。
                             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                 响应人（盖章）：

                                           日期：      年     月     日
2

